## Sheet1
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |  | PHỤ LỤC 1
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
STT | Tên hàng hóa | ĐVT | Cấu hình kỹ thuật yêu cầu
1 | Phổi nhân tạo dành cho trẻ em. Phổi nhân tạo bằng polyethylene terephthalate, mặt trong phủ hợp chất sinh học chống đông máu | Cái | Bộ tim phổi nhân tạo dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể. Phổi nhân tạo bằng polyethylene terephthalate, mặt trong phủ hợp chất sinh học gốc hydrophilic chống đông máu, Bộ phận trao đổi nhiệt làm bằng vật liệu polyethylene terephthalate (PET). Thể tích bình chứa 1.200ml, có 2 màng lọc bên trong lỗ 30µm và 64µm, có van điều tiết áp lực âm/ dương diện tích màng trao đổi 0,67m2, lưu lượng máu trao đổi 0,1 ® 2 lít/phút. Cổng ra động mạch 1/4 inch (0,6 cm), cổng vào tĩnh mạch 1/4 in (0,6 cm)
2 | Bộ dây dẫn phổi nhân tạo cho trẻ em hạng cân 2-5kg | Bộ | Bộ dây được bao gồm các đoạn dây PVC, silicone, cút nối phù hợp với các hạng cân; được chia làm các gói: Table pack và Pump pack. Bộ dây thiết kế theo yêu cầu chuyên môn phù hợp với bệnh nhân hạng cân 2-5kg
3 | Van tim hai lá cơ học có khung chốt bảo vệ van (Pivot guard) các cỡ | Cái | Van tim hai lá cơ học có khung chốt bảo vệ van (Pivot guard) các cỡ
4 | Đầu dò cắt amidan và nạo VA dùng một lần | Cái | - Đầu Evac mổ amiđan và nạo VA dùng cho máy Coblator II. - Đầu thẳng, có thể uốn cong, chiều dài làm việc là 6 inches (chưa kể phần tay cầm) - Cấu tạo có 3 điện cực kèm theo một kênh dẫn nước và một bộ phận hút - Có 4 công năng: cắt, cầm máu, tưới nước và hút
5 | Ghim khâu da cỡ rộng dùng để đóng da | Cái | - Chất liệu: nhựa y tế, thép không gỉ. - Có hai loại kích thước: 6.4mm x 4.0mm x 0.57mm; 5.6mm x 3.8 mm x 0.57mm.
6 | Dây dẫn dịch bù trong chạy thận nhân tạo | Bộ | Phù hợp máy Dialog HDF online, một bộ gồm 1 đầu nối luer, van 1 chiều, tiệt trùng bằng tia ETO
7 | Keo dán mô thành phần n-butyl-2-cyanoacrylate | Ống | Keo dán mô thành phần n-butyl-2-cyanoacrylate
8 | Quả lọc hấp phụ kèm dây nối (HA130 hoặc tương đương) | Bộ | Quả lọc hấp phụ sử dụng kết hợp trong lọc máu thận nhân tạo giúp tối ưu hóa khả năng loại bỏ độc tố β2-MG , AGEs, IS, IL-6, TNF-α..., tối thiểu hóa các tác dụng phụ cho bệnh nhân sau mỗi ca chạy thận nhân tạo. - Thể tích lọc 150ml - Chất liệu hạt lọc Polystyrene resin sản xuất tại Mỹ, đáp ứng tiêu chuẩn FDA, nắp quả lọc và miếng đệm mesh được làm từ Polypropylene, .. Tiệt trùng bằng phương pháp hấp tự động. - Thể tích mồi: 70-80ml. - Kích thước lỗ lọc 10nm, vùng hấp phụ lớn đảm bảo chất độc được hấp phụ hiệu quả hơn.
9 | Clip kẹp túi phình mạch máu các loại | Cái | Độ dài hàm kẹp 3; 4; 5; 7; 9; 12 mm Độ mở rộng hàm tối thiểu 6,2 mm lực kẹp tối thiểu 150 gms Hàm kẹp thẳng Loại có lỗ tròn đường kính 5,0 mm Có chốt chống kẹt mạch máu vào góc hàm clip, bề mặt clip có rãng chéo tăng ma sát, chất liệu titanium nguyên chất.
10 | Catheter trung ương đặt từ ngoại vi nòng 4F (PICC) | Cái | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 1 nòng bao gồm: - Catheter PowerPICC kích cỡ 4F, 5F nòng catheter 18G, chất liệu polyurethance với độ bền cao, thể tích đuổi khí 0,67 ml, tốc độ dòng chảy với trọng lực 1,272 ml/giờ, thiết kế hình nón ngược giúp nhẹ nhàng khi đưa vào vị trí đặt catheter và chống sự gập gãy, cho phép tiêm truyền áp lực cao thuốc cản quang cho các kỹ thuật CECT scan với tốc độ tối đa lên đến 5 ml/giây, được chỉ định cho việc theo dõi CVP - Dây dẫn bằng thép không rỉ với chiều dài 70cm, 135 cm - Thông nòng microintroducer 10 cm - Lưỡi dao - Kim introducer 21G - Nắp đậy cho mỗi nòng catheter - Bơm tiêm đầu xoắn luer-lock 12 ml, không latex - Thiết bị cố định catheter StatLock - Thước đo giấy
11 | Bình thu thập máu dung tích 3000ml | Cái | Bình thu thập máu có van giảm áp. Có khả năng thu thập và xả máu nhiều lần. Dung tích bình: 3000ml. Kích thước màng lọc: 150 µm. Phương pháp tiệt trùng: EtO.
12 | Bộ dây hút và pha nước chống đông | Bộ | Dây đôi với dây dẫn chất chống đông máu và dây hút máu. Phương pháp tiệt trùng: EtO.
13 | Bộ xử lý truyền máu hoàn hồi dung tích 125ml | Bộ | Sản phẩm thu được là hồng cầu đã rửa. Tốc độ xử lý thay đổi theo chất lượng máu. Bầu ly tâm 125 ml. Túi chứa hồng cầu sạch 1000 ml gắn sẵn và có thể tháo rời, túi thải 10 lít. Bộ dây dẫn được gắn sẵn: đầu nối dạng Twist Loc đến túi chứa hồng cầu và túi thải, 2 đường nối với túi nước muối và 2 kẹp trên đường dây truyền hồng cầu về. Phương pháp tiệt trùng: EtO.
14 | Dây truyền dịch 60 giọt có kiểm soát, không có DEHP | Sợi | - Buồng nhỏ giọt trong suốt và linh hoạt vật liệu PVC, dài 71mm - Bộ lọc chất lỏng 15micron trong buồng nhỏ giọt hỗ trợ giảm các hạt vật chất - Mũi nhọn thông khí sắc nét và dễ đục thủng - Ống dây PVC mềm chống gẫy gập đảm bảo tốc độ dòng đồng đều - Kẹp con lăn vật liệu Polypropylene trơn tru, dễ dàng điều chỉnh tốc độ dòng chảy, an toàn - Vị trí tiêm flashbulb latex được thiết kế để tiêm thuốc từ từ không liên tục - Kim thép không gỉ size 23G x 1 '' có khóa luer - Đếm giọt 60 giọt / ml. Chiều dài ống dây 150cm - Không DEHP
15 | Giá đỡ mạch thần kinh làm bằng nitinol và có khả năng tự bung, sợi đẩy có đường kính 0.018 inch và dài 200 cm | Cái | Thiết kế mở, gấp cuộn "parametric", được làm bằng nitinol và có khả năng tự bung, có 1 marker đầu gần và 3-4 marker đầu xa.
16 | Nút đậy quả lọc thận | Cái | Nút đậy quả lọc thận
17 | Van tim 3 lá | Cái | Van tim 3 lá
18 | Xi măng sinh học có kháng sinh | Hộp | Xi măng sinh học có kháng sinh
19 | Kháng thể đơn dòng CD99 | Lọ | Kháng thể đơn dòng CD99, đóng gói trong ống phân phối sử dụng 1 lần, 1 lần phân phối tương đương 100μl Xác định u nguyên bào thần kinh đệm và biểu mô của hệ thần kinh trung ương, một số khối u tế bào đảo của tuyến tụy, đặc biệt là Sarcoma Ewing (ES) và khối u thần kinh ngoại biên nguyên thủy (pPNET). Kháng thể đơn dòng chuột dạng pha sẵn, cung cấp dạng lỏng trong dung dịch đệm chứa chất ổn định protein và 0,015 mol/L NaN3
20 | Kháng thể đa dòng CD117 dạng cô đặc | Lọ | CD117 / c-kit đánh dấu thụ thể tyrosine màng tế bào, nằm trong tế bào gốc tạo máu, tế bào bạch cầu, tế bào mast, tế bào Cajal, tế bào mầm, tế bào gốc của da và biểu mô ống dẫn sữa vú.1-5 Các kháng thể có thể hữu ích (SCLC), và sarcoma Ewing, và nó có thể hỗ trợ sự khác biệt giữa các khối u ở dạ dày-ruột (GISTs), các tế bào ung thư phổi, và các khối u trung mô bụng khác. Kháng thể đa dòng thỏ cung cấp dưới dạng lỏng, trong 0.05 mol/L Tris/HCl, 0.1 mol/L NaCl, 0.015 mol/L NaN3, pH 7.2, 1% bovine serum albumin.
21 | Kháng thể đơn dòng INI-1 | Lọ | Kháng thể đơn dòng INI-1, đóng gói trong ống phân phối sử dụng 1 lần, 1 lần phân phối tương đương 100μl
22 | Kháng thể đơn dòng NSE dòng BBS/NC/VI-H14 dạng cô đặc | Lọ | Kháng thể đánh dấu các tế bào bình thường và tế bào tăng sinh có nguồn gốc tế bào thần kinh, mặc dù NSE không phải là chất đánh dấu tế bào thần kinh duy nhất, nó có thể được sử dụng để xác định thần kinh ngoại biên, khối u thần kinh, u nguyên bào thần kinh, u nguyên bào võng mạc, u ác tính và un thư phổi không tế bào nhỏ.
23 | Choline transporter | Lọ | Choline transporter
24 | Vít xốp đường kính 4.0mm, dài 30-60 mm, ren nửa cây | Cái | Đường kính mũ vít 6mm, đầu mũ bắt tuốc nơ vít hình lục giác. Đường kính thân vít có ren 4.0mm, chiều dài vít từ 30 đến 60mm. Chất liệu thép không gỉ
25 | Vít xốp đường kính 4.0mm, dài 30-60mm, ren toàn cây | Cái | Chất liệu thép không gỉ Đường kính 4.0mm, ren toàn phần, dài 30-60mm
26 | Vít xốp 4.5 mm, dài 50mm | Cái | Chất liệu thép không gỉ. Đường kính 4.5mm, ren toàn phần, dài 50mm
27 | Lưới vá sọ tự tiêu 126 x 126 mm, dày: 0.6mm | Cái | Lưới vá sọ não tự tiêu kích thước 126x126mm, dày 0.6mm. Chất liệu Polime sinh học 85% PLLA (poly-L-lactic acid) và 15% PGA (poly glyconic Acid) tự tiêu trong vòng 12-14 tháng.
28 | Vít sọ não tự tiêu dài 4mm đến 7mm | Cái | Chất liệu sinh học với 82% Poly-L-Lactic Acid và 18% Poly-Glycolic, tự tiêu sau 12-18 tháng, dài 4mm đến 5mm, tiệt trùng.
29 | Ống dẫn lưu lồng ngực thân phủ silicon, không trocar, có co nối đi kèm, các số 16, 20, 24, 28, 32 | Cái | Ống dẫn lưu màng phổi có co nối đi kèm - Vật liệu PVC có cản quang - Phần cuối ống thuôn nhọn để đi qua các mô một cách dễ dàng, nhưng không làm tổn thương các mạch máu ở khoang liên sườn. - Co nối được sử dụng để kết nối với hệ thống hút được gắn vào đầu gần của ống thoát sau khi tháo (cắt) đầu chèn. - Các cỡ: 16Fr, 20Fr, 24Fr, 28Fr, 32Fr . Chiều dài 50cm
30 | Lưỡi dao cắt xương các cỡ cho dao siêu âm BoneScalpel | Cái | - Loại lưỡi dao: Lưỡi dao cắt, lưỡi dao bào - Lưỡi dao có đường dẫn nước trong thân làm mát - Lưỡi dao cắt: tùy chọn dài 10, 20, 25mm - Tùy chọn thân ngắn, thân thẳng dài, thân cong dài - Lưỡi bào: Tùy chọn lưỡi móc nhỏ, lưỡi móc lớn, mũi hình kim cương
31 | Lưỡi dao tiệt trùng các cỡ | Cái | Chất liệu: thép không gỉ. Lưỡi dao sắc, mỗi lưỡi dao được đóng gói trong lớp giấy bạc chống gỉ. Đóng gói tiệt trùng
32 | Kim nha, các cỡ | Cái | Đầu kim cắt vát 2 lần. Đóng gói từng cái riêng biệt trong vỏ nhựa, tem niêm phong rõ ràng đảm bảo sự vô trùng. Cỡ: 27G x 13/16" (0.40 x 21mm; 0.40 x 30mm)
33 | Bộ kim EndoneedleNeo dùng trong nội soi điều trị thoát vị bẹn | Bộ | Bộ kim dùng trong nội soi, gồm 3 kim: kim đâm, kim đưa chỉ, kim thu chỉ
34 | Túi đựng dịch xả 15L | Cái | Chứa dịch xả máy Homechoice. Chất liệu nhựa polyethylene
35 | Túi chứa nước tiểu 2000ml có dây treo | Túi | Dung tích 2000ml, có bảng ghi thông tin bệnh nhân; Van xả thoát đáy chữ T có quai treo; Tiệt trùng bằng khí EO
36 | Túi máu đơn 250ml có chất CPDA-1 và có kẹp đầu dây | Túi | Gồm 1 túi nhựa PVC có thể tích 250ml chứa dung dịch chống đông CPDA-1 để chống đông và bảo quản máu trong 35 ngày
37 | Ống nghiệm có que quấn gòn vô trùng để lấy bệnh phẩm | Cái | Que gỗ - gòn, đựng trong ống nghiệm có nhãn, tiệt trùng, dài 15 cm.
38 | Ống nghiệm EDTA K3 0,5 ml nắp xoắn vặn màu trắng | Ống | Ống nghiệm là ống đựng huyết thanh 2ml nắp bật hoặc ống cryo 1.8ml nắp xoắn vặn. Hóa chất bên trong là EDTA kháng đông cho 0.5ml máu, có thể dùng máu mao mạch chuyên dùng cho các bệnh nhân nhi.
39 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, số 0, dài tối thiểu 75cm, kim tam giác, 3/8 vòng tròn 30(±1) mm | Tép | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, số 0, dài tối thiểu 75cm, kim tam giác, 3/8 vòng tròn 30(±1) mm
40 | Lưỡi dao mổ màng não | Cái | Lưỡi dao mổ màng não dài 1,5mm
41 | Xương nhân tạo 15% hydroxyapatite và 85% beta-tricalcium phosphate, loại 10cc | Cái | Thành phần hoá học: 15% hydroxyapatite và 85% beta-tricalcium phosphate. Cấu tạo xốp 3 chiều đồng nhất, thành phần hóa học gần giống xương cơ thể người. Kích thước hạt: 1,6mm - 3,2mm. Dung tích 10cc. Hình thành xương mới trong vòng 6 tháng
42 | Dây điện cực tạo nhịp tạm thời lưỡng cực, có bóng các cỡ | Cái | Dây điện cực tạo nhịp tạm thời mang bóng lưỡng cực loại eledyn dùng với sheat 5F - Ống thông: bằng chất liệu Polyurethane (PUR) mềm dẻo, ngăn hình thành huyết khối, không độc tính. - Điện cực và dây ngăn ngừa hình thành xung điện bằng thép không rỉ, chân cắm bằng thép không rỉ và được mạ vàng 2 mm - Điện cực kích thích dài 110 cm. Ống thông có marker cách nhau mỗi 100 mm từ đỉnh để xác định độ sâu và vị trí của điện cực - Chiều dài điện cực: 5 mm, khoảng cách giữa 2 điện cực: 10 mm. - Thể tich bơm bóng tối đa 1 cc - Đường kính bơm phồng bóng định mức 8 mm - Tương thích Introducer 6F - Có kèm theo syringe Omnifix Lock 1,5 cc dùng để bơm bóng
43 | Ống thông (catheter) đặt thẩm phân phúc mạc, 2 bóng chèn, chất liệu PTFE cỡ 15F x 31cm | Cái | Chất liệu: Silicon y tế có tiệt trùng, cản quang, trong suốt. Đầu ống có 10 lỗ nhỏ giúp dịch thẩm phân lưu thông nhẹ nhàng giảm khó chịu cho bệnh nhân. 2 nút chặn kích thước 0,75cm, khoảng cách giữa 2 nút chặn 3cm. Đoạn hút dịch dài 20,5 cm. Đường kính trong: 2,6mm (8Fr), đường kính ngoài: 4,9mm (15Fr). Chiều dài ống thông: 31cm
44 | Băng keo chỉ thị nhiệt độ 24 mm x 55 m | Cuộn | Băng chỉ thị nhiệt (hấp ướt) 24mm x 55m. Sử dụng cho nồi hấp tiệt trùng 121°C (Nồi hấp trọng lực) và 132°C - 134°C (Máy hút chân không). Các gạch chỉ thị chuyển sang màu xanh tối/đen sau khi tiếp xúc với hơi nước.
45 | Ciment trám răng | Lọ | Xi măng trám răng, gồm 1 chai bột 15g và 8g, nước
46 | Dụng cụ khâu nối thẳng dùng trong phẫu thuật mổ hở bụng, ngực. Công nghệ DST, kích thước 30cm | Cái | Dụng cụ dùng trong phẫu thuật mổ hở bụng, ngực. Công nghệ DST, kích thước 30cm, thân đe dài thon, khóa an toàn tự động bật lên sau khi bắn, sử dụng thuận tiện 1 tay với khóa pin tự động, đầu thẳng, chỉ đóng ghim không bắn
47 | Băng đạn dùng trong phẫu thuật mở hở bụng, ngực, công nghệ DST, kích thước 30cm | Cái | Băng đạn dùng trong phẫu thuật mở hở bụng, ngực, công nghệ DST, kích thước 30cm với chiều cao ghim trước khi bắn 2,5mm, chiều cao ghim sau khi bắn 1mm, 3 hàng ghim, khi hết ghim tại vị trí mỗi ghim sẽ hiện lên màu vàng
48 | Ống thông can thiệp mạch thần kinh. Đường kính trong: 0,017; 0,027; 0,0445 inch | Cái | Đường kính trong: 0,017; 0,027; 0,0445 inch. Đường kính ngoài đầu gần: 0,029; 0,040; 0,061 inch. Đường kính ngoài đầu xa: 0,024; 0,036, 0,055 inch. Các hình dạng đầu: đầu thẳng, đầu gập chữ J, gập 45, gập 90
49 | Stent lấy huyết khối dạng chuỗi các khung lồng các cỡ | Cái | Stent chuyên dụng lấy huyết khối. Được thiết kế dạng các khung lồng liên kết với nhau nhất quán. Có từ 3 cho đến 5 đoạn khung lồng hình cầu, đường kính từ 3mm đến 6 mm, chiều dài từ 15mm đến 44 mm
50 | Ống mao quản hematocrite | Que | Sử dụng cho việc lấy máu tĩnh mạch để xét nghiệm. D: 75mm/ V: 75µl
51 | Vít vỏ xương 3,5mm dài các cỡ | Cái | Chất liệu: thép không gỉ. Vít vỏ xương đường kính 3.5mm, đầu vít OD/ID 6.0/2.5mm
52 | Vít vỏ xương 4,5mm dài các cỡ | Cái | Chất liệu: thép không gỉ. Vít vỏ xương đường kính 4.5mm, đầu vít OD/ID 8.0/3.5mm
53 | Vít xương xốp 6,5mm, ren 32mm, dài các cỡ | Cái | Chất liệu: thép không gỉ. Vít xương xốp 6.5mm, ren 32mm, đầu vít tròn OD/ID 6mm/3.5mm
54 | Lam kính nhuộm hóa mô miễn dịch | Cái | Lam kính nhuộm hóa mô miễn dịch
55 | Đai xương đòn từ 1 đến 9 | Cái | Chất liệu vải cotton, mút xốp, khóa Velcro các số
56 | Nẹp nối ngang | Cái | - Vật liệu: hơp kim Titanium - Nẹp nối ngang tương thích với đường kính nẹp dọc 5.5mm - Chiều dài từ khoảng 10mm - 75mm (0.375 inch - 2.95 inch). - Kèm theo 02 ốc khóa trong đề siết chặt vào thanh dọc đường kính 5.5mm. - Màu sắc: màu xanh da trời, ốc khóa trong màu vàng
57 | Bóng nong van động mạch chủ trẻ em, đường kính từ 6-35mm | Cái | Chiều dài khả dụng của ống thông cho nhi 70cm và người lớn 110cm. Nốt cản Xquang cho phép xác định vị trí chính xác của bóng nong. Kích cỡ: đường kính 6 - 35mm, chiều dài 20 - 60mm. Tương thích với Introducer Sheath 4-16F và dây dẫn 0.018- 0.038 inch. Áp lực bơm bóng trung bình 2 - 2.5 atm.
58 | Cannulae tĩnh mạch có lò xo tăng cường, đầu gấp 90 độ, 10F - 12F | Cái | - Cannulae tĩnh mạch đầu nhựa, mũi cong 90 độ, có dây xoắn tăng cường. - Độ dài hiệu dụng: 25cm, 26cm - Đầu kết nối cỡ 3/16'' - 1/4'' - Đường kính: 10Fr - 12Fr
59 | Băng thun tự dính | Cuộn | Cao su thiên nhiên: 50 - 65%, vải polyester: 10 - 20%, vải polyurethane co giãn: 10 - 20%, chất kết dính polymer acrylic: 10 - 20%. Kích thước: 10(±1) cm x 4,5(±1) m
60 | Màng mổ trước phẫu thuật có iod | Miếng | Màng film polyester phủ Iodophor kháng khuẩn. Kích thước 60cm x 35cm (băng), 35cm x 35cm (dính).
61 | Kim chích máu đầu ngón tay | Cái | Chất liệu: thép không gỉ, đầu mũi kim vát nhọn. Tiệt trùng từng cái
62 | Kim chọc hút dịch não tủy các cỡ | Cái | Đầu kim 3 mặt vát, bén, chiều dài mặt vát từ 2 - 2,65 mm. Đường kính ngoài của kim 0,7mm. Đốc kim Polypropylene (PP) trong suốt dễ quan sát dịch não tủy, có nhiều rãnh ngang giúp cầm chắc chắn. Các cỡ 18G, 20G, 22G, 25G, 27G. Tiệt trùng EO.
63 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng không bột dùng trong phẫu thuật tim | Đôi | Chất liệu: latex, màu nâu Dài tối thiểu 285mm, găng latex màu nâu cà phê chống chói, mỏng nhẹ 7-9gr/cái (mỏng hơn 20% găng phẫu thuật cùng loại), khuôn găng tuân theo kiểu Ergornomic không gây chật/mỏi tay khi làm việc dài giờ. sử dụng 3 công nghệ có đăng ký SUREFIT, ART và PEARL: cổ găng thẳng có lớp băng nhẹ ôm khít vào tay áo PTV; bề mặt găng được xử lý không có mặt trăng và lỗ mọt và được phủ polymer mặt trong và ngoài; loại trừ tồn dư protein và hóa chất trên cao su: protein < 50µg/g, và lòng bàn tay và đầu ngón tay được làm nhám; độ dầy 0,19mm, cổ tay 0,17mm, độ xâm nhập của virut đạt chuẩn ASTM F1671 Phi X 174; AQL: 0.65 và 0.1 Đóng gói: tiệt trùng 1đôi/gói
64 | Catheter tĩnh mạch ngoại biên 16G x 42cm | Cái | Nguyên liệu: Polyurethane, vô trùng. Catheter 16G dài 42cm gắn khóa Floswitch, dây dẫn đầu J 65cm, kim 16G và kim 17G dài 7cm
65 | Vi ống thông (micro-catheter) ái nước dùng trong can thiệp mạch máu não, đầu mềm dài 15 cm | Cái | Vi ống thông ái nước dùng trong can thiệp dị dạng mạch máu. Đường kính từ 1,2F - 1,8F, đầu mềm dài 15cm, tương thích với dây dẫn 007'', 008''
66 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene). Cỡ chỉ USP 3/0; Kim tam giác, 3/8 C, 19(±1) mm; Sợi dài tối thiểu 70 cm | Tép | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene). Cỡ chỉ USP 3/0; Kim tam giác, 3/8 C, 19(±1) mm; Sợi dài tối thiểu 70 cm
67 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene). Cỡ chỉ USP 4/0; Kim tam giác, 3/8 C, 19(±1) mm; Sợi dài tối thiểu 45 cm | Tép | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene). Cỡ chỉ USP 4/0; Kim tam giác, 3/8 C, 19(±1) mm; Sợi dài tối thiểu 45 cm
68 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 4/0, có chất kháng khuẩn, dài tối thiểu 70cm, kim tròn đầu tròn, dài 22mm (±1mm), 1/2 C | Tép | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 4/0, có chất kháng khuẩn, dài tối thiểu 70cm, kim tròn đầu tròn, dài 22mm (±1mm), 1/2 C
69 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 7/0 dài tối thiểu 70cm, 2 kim tròn đầu tròn 9,3mm (±1mm), 3/8 C | Tép | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 7/0 dài tối thiểu 70cm, 2 kim tròn đầu tròn 9,3mm (±1mm), 3/8 C
70 | Ống thông chẩn đoán mạch vành, các loại MP, IM, Pigtail, JL, JR dài 100/125cm, cỡ 4F, 5F | Cái | Ống thông chẩn đoán mạch vành. Chất liệu Nylon Pebax. Loại wire-braided có thân bằng chất liệu thép không gỉ bện. Làm bằng chất liệu cản quang. Có các loại MP, IM, Pigtail, JL, JR. Đủ các kích cỡ 4F, 5F dài 100cm/125cm. Đường kính trong 0,042" loại 4F, 0,046" loại 5F. Dùng được với guide wire 0,035”/0,038”. Chịu áp lực dòng chảy cao 1.200 psi/ 81,6 bar
71 | Bộ dụng cụ hỗ trợ bung dù đóng vách ngăn liên nhĩ, liên thất, ống động mạch và lỗ tiểu nhĩ | Bộ | Ống đẩy gồm đầu tip cản quang, van plastic, cáp chuyển tải và dụng cụ tải, van cầm máu áp suất cao với khớp nối xoay. Kích thước: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F
72 | Miếng dán cảm biến theo dõi mức máu trong bể chứa | Cái | Miếng dán cảm biến theo dõi mức máu trong bể chứa, tương thích với cảm biến của máy System 1
73 | Bộ stent pigtail có kim chọc dò dẫn lưu thận qua da cỡ 8Fr, 10Fr dài 35-40cm | Bộ | Dùng để dẫn lưu mở thận qua da. Kích cỡ: 8 Fr dài 30cm, 10Fr dài 40cm. Bộ cung cấp bao gồm: 01 ống thông Stent Pigtail Nerphostomy có khoá Luer kết nối với vòi khoá một chiều, 03 que nong có cản quang, 01 kim chọc dò 18Ga dài 19.5cm, 01 dây dẫn đường dài 80cm size 0.035", đầu hình J mềm, phủ PTFE, 01 Ống Silicone dài 10cm phủ Parylene, có đầu nối khoá Luer
74 | Bàn chải phẫu thuật | Cái | Bàn chải bằng nhựa PVC màu trắng, lông bàn chải màu đen kích thước 4 x 10,5cm. Trên thân bàn chải có hàng chổi nhỏ để cọ móng tay. Dưới thân bàn chải có hàng chổi màu đen mềm mại để rửa tay. Có thể hấp ở nhiệt độ 80oC - 121oC trong vòng 20 phút. Có thể sử dụng nhiều lần
75 | Giấy thử nhiệt độ nồi hấp | Tờ | Gói thử kiểm tra lò hấp tiệt khuẩn hơi nước - Dạng gói thử có kích thước: 12,7 x 11,1 x 1,9cm đóng sẵn bao gồm tấm Bowie - Dick không chứa Chì để kiểm tra chất lượng hút chân không của lò hấp * Coated paper 90-98% * Sulfur 1-2% * Acrylic polymer 0-1%
76 | Test kiểm soát tiệt trùng vi sinh 3 giờ bằng hơi nước | Ống | Ông tích hợp dạng hình trụ có kích thước 6cm x 1cm chứa bào tử sinh học đã bất hoạt Geobacillus Stearothermophilus. Đạt tiêu chuẩn ISO; AAMI và FDA áp dụng cho chỉ thị sinh học. Nhiệt độ ủ: 56°C+2°C. Thời gian đọc kết qủa 3 giờ với máy đọc kết quả AUTO READER 390
77 | Dầu xịt dụng cụ trước khi tiệt trùng | Cái | Dầu xịt dụng cụ trước khi tiệt trùng, không gây kích ứng da bệnh nhân, cho hơi nước thấm qua
78 | Gel bôi trơn dùng trong thăm khám, nội soi, vô trùng, tube 82g | Tube | Không gây kích ứng da. Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất nhờn, không độc hại và không có mùi. Được sử dụng trong nội soi, nội soi dạ dày, nội soi ruột kết và nội soi trực tràng. Khối lượng tối thiểu 82gram
79 | Gel siêu âm | Can | Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng, Không có formaldehyde, Vô khuẩn, không phát hiện vi khuẩn Staphyloccus, Pseudomonas aeruginosa, Tổng số vi sinh vật khi hiếu <10 CFU/g, tổng số nấm <10 CFU/g. Không gây mẩn cảm hoặc rát da, gel trong, tan hoàn toàn trong nước, độ PH trong khoảng 6.5-7.5.
80 | Phin lọc vi khuẩn và tiểu phân nhỏ (5µm) trong dung dịch tiêm | Cái | Dụng cụ dùng để pha thuốc, rút thuốc nhiều lần. Có 2 màng lọc 0.45μm lọc không khí và 5μm lọc tiểu phân - Có van một chiều giúp tránh rò rỉ thuốc khi chai bị dốc ngược
81 | Băng thun y tế 7,5cm x 4,5m | Cuộn | Băng thun màu trắng, sợi polyester, spendex và sợi cotton, trọng lượng 90 g/m2, co giãn 200%, có kiểm tra vi sinh
82 | Băng thun có keo 8cm x 4,5m | Cuộn | Băng thun màu trắng, cotton 100%, keo Zinc oxide không dùng dung môi, lực dính 2-9 N/cm, co giãn ≥ 90%, có kiểm tra vi sinh.
83 | Vật liệu cầm máu mũi | Miếng | Chất liệu được làm bằng PVA (Polyvinylal Alcohol) tương thích sinh học, xốp (bọt biển) có thể nở rộng . - Mềm mại, thoải mái và phù hợp sử dụng. - Vô trùng và đóng gói chân không. - Kích thước lỗ siêu nhỏ giúp thu nhỏ mô, dễ dàng cắt bằng kéo hoặc bằng tay. - Có khả năng hấp thụ 25 lần trọng lượng của chính nó.Khả năng nở rộng dưới áp lực niêm mạc. - Size cỡ 8 x 1.5 x 2cm
84 | Kim cánh bướm các cỡ | Cái | Bộ kim cánh bướm, cỡ 23G, 25G. Dây dẫn bằng chất liệu nhựa nguyên sinh PVC, dài ≥30cm, không DEHP. Kim bằng vật liệu thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, không có gờ, có nắp chụp
85 | Mạch máu ghép nhân tạo dùng trong phẫu thuật tim mạch nhi khoa. Đường kính trong 4 mm, dài 10 cm | Cái | Mạch máu dạng thẳng, làm từ chất liệu Polytetrafluoroethylene (ePTFE). Mạch máu được thiết kế gồm 2 lớp đã được gia cố có độ bền cao hơn so với loại mạch máu nhân tạo PTFE 1 lớp
86 | Miếng vá sọ titan 131mm x 235mm, dày 1 mm | Cái | Chất liệu titan, kích thước 235x131mm, màu bạc, có thể cắt, uốn theo bề mặt xương, dùng với vít HT chống long vít.
87 | Miếng vá sọ titan 150mm x 150mm, dày 1 mm | Cái | Chất liệu titan, kích thước 150 x 150mm, màu bạc, có thể cắt, uốn theo bề mặt xương, dùng với vít HT chống long vít.
88 | Buồng tiêm cấy dưới da cỡ 6F | Cái | Buồng tiêm tĩnh mạch cấy dưới da dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. - Gồm: + Vỏ ngoài được làm từ chất liệu Epoxy và buồng chứa bên trong bằng Titanium. + Có thể chịu được áp lực lên đến 325 psi (22,4 bar). + Diện tích đáy buồng 22 x 18 mm, đường kính mặt buồng 7,6 mm, cao 8,7 mm. + Đáy buồng tiêm có đánh dấu CT giúp dễ dàng nhận diện cổng truyền với áp lực cao dưới hình ảnh tia X. + Tương thích với chụp MRI, không chứa Latex, DEHP và PVC. + Ống thông bằng vật liệu Polyurethane (PUR), luồn theo phương pháp Seldinger. + Kích cỡ ống thông: Đường kính ngoài 4,5F, 5F và 6 F (tương đương 1.5 - 2.0 mm), đường kính trong 0.8 - 1.2 mm, dài 600 - 800 mm. + Lưu lượng đạt 8 - 12 ml/phút đối với kim 22G và 14- 27
89 | Chất tẩy rửa, khử khuẩn dụng cụ y tế. Chất tẩy rửa kiềm và enzyme | Can | Hóa chất tẩy rửa đa enzyme loại bỏ được biofilm. - Thành phần: Subtilisins (0-1%),1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (<0.05%) lipase (<0.1%), amylase (<0.1%) , và Cellulase (<0.1%), các chất hoạt động bề mặt không chứa Ion (0,1, hoạt chất cô lập và chống ăn mòn. - Máy: Liều lượng: 0.5 - 8 mL/Lít nước. - Sử dụng được cho máy rửa khử khuẩn, máy rửa siêu âm, và rửa bằng tay. - Nhiệt độ hoạt động: 50 - 65 độ C khi rửa máy, >35 độ C khi rửa bằng tay. - Đối với máy rửa sóng siêu âm: Liều 2-20 ml / l. Nhiệt độ 25-45 ° C. Thời gian liên lạc 2-10 phút. - Ứng dụng: dùng để vệ sinh dụng cụ y tế, đặc biệt chuyên dùng cho dụng cụ phẫu thuật ít xâm lấn MIS. - Vật liệu tương thích: Thép không gỉ, Titan, gốm sứ, thủy tinh, nhựa, cao su và kim loại mềm (Nhôm, hợp kim nhôm, Matt Chrome ...) - Độ PH khi pha 5mL/Lít: 8 - 9.5
90 | Buồng tiêm hóa chất có van 3 chiều ngăn dòng chảy ngược | Cái | Buồng tiêm cố định đặt lâu dài dưới da cỡ 8F, bằng titanium, đường kính màng đâm kim: 30mm, chiều cao: 11.3mm, cân nặng: 11.8g, thể tích trong: 0.6ml, tốc độ truyền tối đa 5ml/giây, truyền được cản quang, cản từ trực tiếp, chụp được dưới CT và MRI. Catheter bằng silicone, đầu đóng có van 3 chiều ngăn máu chảy vào gây tắc nghẽn, 90 ngày súc rửa một lần và không cần súc rửa bằng Heparin
91 | Catheter tĩnh mạch trung tâm dài hạn đặt cổ hầm dưới da cỡ 7F và 9F | Cái | Catheter 2 nhánh có cuff, chất liệu bằng silicone, đặt vào tĩnh mạch trung tâm, đường kính 7Fr, 9F có đi kèm Peel-Apart Introducer.
92 | Pipet pasteur thủy tinh 230mm không tiệt trùng | Cái | Mục đích sử dụng: Dùng để hút mẫu Đặc điểm: - Chất liệu: Thủy tinh sodalime, độ bền cao giảm nguy cơ vỡ khi sử dụng với quả bóp PVC. - Chiều dài: 230mm - Độ dày thành pipette: 0,6mm - Đường kính ngoài phần thân: 8mm; đường kính ngoài phần đầu tip của pipette: 1,8mm, đường kính trong: 1,5mm. - Không có bông chặn - Thiết kế cân đối đầu tip và phần thân, thống nhất trong tổng số sản phẩm - Không tiệt trùng
93 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, không cửa sổ chích thuốc 16G | Cái | * Catheter làm bằng vật liệu Polymer tương thích sinh học, ma sát thấp, giảm khả năng dính thành mạch, có 4 dải cản quang bao bọc cho phép theo dõi dưới X-quang. Thời gian lưu 72h * Kim được làm từ dải thép không gỉ cán nguội. Đầu kim 3 cạnh cắt vát. *Cánh làm bằng polypropylene y tế, không độc hại và tương thích với bất kỳ loại thuốc. Cánh có thể gập lại và có các rãnh ở mặt dưới cánh giúp dễ chèn và cố định, giảm nguy cơ nhiễm trùng. * Nút chặn máu làm bằng polypropylene y tế, có lỗ thoát khí tránh máu tràn ra ngoài và đẩy nhanh máu chảy trở lại. * Nút chặn kim luồn làm bằng vật liệu y tế HDPE+LDPE. Mã hóa màu theo size dễ nhận biết. * Đường kính x chiều dài (mm)- tốc độ dòng (ml/phút) tương ứng các cỡ: 2.2 x 45-310 (14G); 1.7x 45-200 (16G); 1.5 x 45-140 (17G); 1.2 x 38-105 (18G); 1.2 x 45-100 (18G); 1.0 x 32-64 (20G); 0.8 x 25-38 (22G); 0.7 x 19- 22 (24G); 0.6 x 19-15 (26G) * Đóng gói vô trùng riêng lẻ.
94 | Dung dịch rửa tay thường quy | Chai | Dung dịch sát khuẩn tay thường quy, chứa ethanol hoặc propanol. Thể tích tối thiểu 500ml
95 | Cây thông nòng đặt nội khí quản khó trẻ em, sơ sinh | Cái | * Nguyên kim loại dẻo, sử dụng để định dạng ống nội khí quản. * Lớp phủ Polyurethane đối với size sơ sinh. OD: 2.2mm, chiều dài 225mm, dùng cho nội khí quản ID: 2.5-4.5 * Lớp ngoài ống làm bằng Ivory PVC cho size người lớn, OD: 4.2mm, chiều dài 335mm dùng cho Nội khí quản ID: 5.0-8.0
96 | Ống nối thẳng không khóa 1/4 - Male LL | Cái | Co nối thẳng 2 nhánh kích cỡ 1/4-Male có hoặc không có khóa luer Vật liệu Polycarbonate Nút đậy vật liệu PVC Khóa Luer vật liệu HDPE Đóng gói vô trùng từng cái
97 | Ống thông (Catheter) động mạch trẻ em cỡ kim 20G. Chất liệu polyurethane dài 4.5cm | Cái | * Catheter Polyurethane cản quang 20G dài 4.5cm hoặc 8cm, ống bọc ngoài đầu típ chống xoắn (anti kinking sleeve), chuyển tiếp trơn tru giữa đầu catheter với dây dẫn. * Guide wire dẫn đường 0.021''x 20cm * Kim dẫn thẳng 20Ga x 4cm * Bơm tiêm 2.5cc * Tốc độ dòng 20G x 4.5cm - 23ml/phút, 20G x 8cm - 18ml/phút * Vô trùng EO, không latex
98 | Túi đo nước tiểu theo giờ có lỗ lấy mẫu nước tiểu không cần dùng kim | Cái | * Hệ thống thoát nước tiểu khép kín ngăn chia độ để đo lượng nước tiểu hàng giờ trong ICU và CCU. * Vật liệu: PP, PVC, TPR, PE, SAN, ABS, Aerylic Co-polymer, MB * Ngăn trong suốt 500 ml có 4 thang chia để đo chính xác thể tích nước tiểu. * Buồng thu mẫu được bố trí bộ lọc hydrophobic (kỵ nước) để giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu. * Có thể dùng một tay làm rỗng tất cả các khoang đồng thời bằng van khóa. * Hệ thống bypass (đi vòng) để ngăn tràn. * Túi lấy nước tiểu dung tích 2 lít có kẹp và lỗ thoát đáy hình chữ “T”. * Ống chống gấp khúc dài 120 cm đảm bảo dòng nước tiểu không hạn chế. * Cổng lấy mẫu với co nối tapered giúp lấy mẫu nước tiểu giữa dòng dễ dàng và vô trùng. * Dây đeo buộc linh hoạt để dễ dàng treo vào cạnh giường.
99 | Ống nội khí quản có bóng chèn có ống hút dịch trên bóng các cỡ | Cái | Ống nội khí quản có dây hút đàm trên bóng giảm tỷ lệ mắc VAP. Nguyên liệu PVC trong suốt, tương thích nhiệt độ cơ thể, cứng khi chèn và mềm tại nhiệt độ cơ thể. Đường cản quang màu xanh đậm để xác định vị trí chèn bằng X-quang. Van bơm bóng lò xo 1 chiều. Cổng hút dịch trên bóng và được hút qua cổng hút. Đầy đủ kích cỡ số 6 ( OD: 9,0mm, Cuff: 23mm); 6,5 (OD: 9,7mm, cuff 23,0mm), 7 (OD: 10,4mm, Cuff: 30mm); 7,5 (OD: 11,1mm, Cuff: 30mm); 8,0 (OD: 11,9mm, Cuff: 30mm), 8,5 (OD:12mm, Cuff 30,0mm)
100 | Bình dẫn lưu kín 50 ml sau phẫu thuật cho trẻ em | Cái | Bình dẫn lưu kín 50ml dùng cho trẻ em. Có kim chọc trocar, dây dẫn lưu PVC tròn 6Fr, 8Fr đi kèm chia thành 2 đoạn, L1: chiều dài dây dẫn lưu 50cm, L2 dài 14 cm, có nhiều lỗ
101 | Ống dẫn lưu lồng ngực không trocar có cản quang bọc silicon | Cái | Ống dẫn lưu màng phổi dùng để dẫn lưu dịch màng phổi. Vật liệu: PVC. Kích cỡ: từ 12Fr đến 32Fr. Tương ứng đường kính ngoài từ 4,4mm đến 10,75mm, đường kính trong từ 2,9mm đến 7,8mm. Chiều dài 40cm
102 | Ống thông màng phổi, kích cỡ 14F-36F, có co nối đi kèm | Cái | Ống dẫn lưu màng phổi PVC có thể thay đổi chiều dài, chất liệu chống gãy gập, cản quang. Đánh dấu chiều dài mỗi 2cm. Có co nối đi kèm tương thích với các hệ thống hút. Size 14F (OD=4,7mm), 16F (OD=5,3mm), 18F (OD=6,0mm), 20F (OD=6,7mm), 22F (OD=7,3mm); 24F (OD=8,0mm); 26F ( OD=8,7mm), 28F ( OD=9,3mm), 30F(OD=10,0mm); 32F (OD=10,7mm), 34F (OD= 11,3mm), 36F (OD= 12,0mm). Chiều dài 450mm. Cỡ 14-22F có 4 lỗ thoát, 24-36F có 6 lỗ thoát
103 | Bộ dây đo huyết áp động mạch xâm lấn 2 đường | Bộ | Bộ dẫn truyền cảm ứng 2 đường tích hợp DPT dùng để theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn liên tục. Bộ gồm: 2 đoạn dây dài 150cm (I.D=1,6±0,05mm, O.D=3,2±0,05mm), vật liệu PVC không DEHP và không latex. Khóa 4 ngã nguyên liệu polycarbonate. Dây truyền dịch dài 130cm±3cm (I.D. 2,9±0,05mm, O.D 4,1±0,05mm) nguyên liệu PVC không DEHP, 2 dây nối mỗi dây dài 50cm (I.D=2,55±0,05mm, O.D=4,15±0,05mm), buồng nhỏ giọt PVC mềm 80mm, có màng lọc 15micron, đầu nhọn 1 chiều, co nối M/F. Tương thích với các loại monitor, dây cable
104 | Dây thở 2 dây không bẫy nước trẻ em | Cái | Bộ dây gây mê bao gồm: Khóa xoay luer lock 90 độ (22M/15F-15M): 01 chiếc; Co nối Y có cổng lấy mẫu đo CO2 (22M/15F-22M): 01 chiếc; Ống dây vật liệu PE-EVA đường kính 22mm (người lớn), 15mm(trẻ em). Chiều dài 160cm: 02 dây; Co nối thẳng (22F-22M): 04 chiếc
105 | Lọc khuẩn 3 chức năng cỡ trung | Cái | Hiệu quả lọc cao vi khuẩn >99,999%, virus >99,99%. Trọng lượng 15g, khoảng chết 23ml, thể tích tidal 50-900ml. Trở kháng 1,5cmH2O ở dòng khí đi qua 20 lít/phút. Dòng ẩm trở lại 31,8mg/l tại thể tích 250ml. Co nối 15male/15female-22male (mm)
106 | Lọc làm ấm, làm ẩm cho ống mở khí quản | Cái | Cung cấp không khí nóng và ẩm cho bệnh nhân thở tự nhiên thông qua ống thông khí quản hoặc ống nội khí quản. Nặng 4g, khoảng chết 12ml, trở kháng 30LMP (0,7cmH2O), độ ẩm VT500ml: 26mgH2O/l không khí